自贡市精神卫生中心

心身分析评测系统项目市场调研需求

- 生产企业具有医疗器械生产资质；

- 生产企业需具有软件企业证书；

- 监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》；

- 软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》；

- 设备可提供独立诊断评测移动医疗推车，双屏高清1080P显示触控一体机，操作系统为Android 系统；

- 多参数一体机实现对患者心理评测过程中的7导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测；

- 七导联心电图，可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍；心率监测范围：≤15 次/分～≥300 次/分，允许误差±1bpm；成人血压测量范围：收缩压：≤30~≥255mmHg，平均压：≤20~≥235mmHg，舒张压：≤15~≥220mmHg，测量精度：≤5mmHg；血氧：光学测量法.测量范围：≤70%~≥100%，精度：≤3%；

- 医疗监测工作站具有全程智能语音指导及智能计时功能；

- 具有二级权限管理，可进行医患信息追踪，医生可以登录账户进行报告电子签名；

- 具有心理评测：具有认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，同时能结合答题时间、反应速度、面部表情分析、心率变异分析等综合判定评测的有效性和精准性；

- 具有认知功能的评测；

- 具有精神心理状态评估：通过常用量表对患者进行精神心理状态评估；设备可自添加其他精神心理生活量表；

- 具有生活质量/人格/睡眠评估功能，可实现对患者在生活质量/人格/睡眠方面的评测；

- 可生成专业的评测报告且可打印评测出来的各种报告，如生理指标分析，生理参数记录分析图谱，心理评测分析，心理评估时间趋势，心理评估表情变化趋势，评测有效性分析，神经调节能力分析，心率变异性分析，心电图等；

- 系统具有面部分析功能,可通过面部表情变化、微笑程度、黑眼圈、色斑指数等直接分析受试者情绪变化、疲劳程度等；

- 情景模拟：提供多种环境模拟，让评测者在舒缓的环境下评测，提高评测准确性；

- 具有心率变异分析功能，并出具 相关分析报告；

- 具有双屏显示功能，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化及心电变化；

- 建立本地医学数据库，数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外；

- 系统可扩展接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。

- 配置要求：智能生理心理分析评测软件1套，评测移动医疗推车1台（含双屏高清1080P显示触控一体机），彩色打印机1台。