技术参数

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量参数 | 化学需氧量 |  |  |
| 测定原理 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |  |  |
| 量程 | 0～200～1000mg/L,可扩展 |  |  |
| 示值误差 | ±3% |  |  |
| ★定量下限 | ≤1.7mg/L （需提供中国环境监测总站出具的在有效期内的检测报告） |  |  |
| 重复性 | ≤5% |  |  |
| ★24h 低浓度漂移 | ±1.0mg/L （需提供中国环境监测总站出具的在有效期内的检测报告） |  |  |
| 24h 高浓度漂移 | ≤0.2% |  |  |
| 记忆效应 | 80%*→20%* |  | ±5 mg/L |
|  | 20%*→80%* |  | ±5 mg/L |
| 电压影响试验 | ±5% |  |  |
| 氯离子影响试验 | ±10% |  |  |
| 环境温度影响试验 | ±5% |  |  |
| 实际水样比对试验 | CODCr＜50 mg/L | ≤5mg/L |  |
|  | CODCr≥50 mg/L | ≤10% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |  |  |
| 有效数据率 | ≥90% |  |  |
| 一致性 | ≥90% |  |  |
| 模拟量 | 输出：4-20mA，1路；输入：4-20mA，1路 |  |  |
| 数字通讯 | RS232：1路，RS485：1路 |  |  |
| 开关量 | 输入：1路，输出：1路 |  |  |
| 电源 | AC（220±10%）V，（50±10%）Hz |  |  |
| 环境温度 | 5℃-40℃ |  |  |
| 功能 | 具备全量程标定功能，可一键标定三个量程；(需要提供软件截图) 计量一体化设计，计量室与进样系统直接连接，减少计量死角；（需要提供设备计量组件照片） 消解一体化设计，直接将消解阀与消解室设计成一整体，提高水样消解率；（需要提供设备消解组件照片） ★具有抗干扰功能：仪器应具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰功能，自动扣除功能。（需提供省级或省级以上第三方出具的相关检测报告佐证） ★自考核功能：仪器应具备自动零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试，应可配置质控模块，实现加标回收率测试功能（需提供省级或省级以上第三方出具的相关检测报告佐证） ★一键性能检验功能：仪器应可对零点漂移、量程漂移、示值误差、重复性、检出限进行一键检验，并自动计算检验结果。（需提供省级或省级以上第三方出具的相关检测报告佐证） ★自动诊断功能：分析仪具有自动诊断功能，可定时对关键元器件、光电信号、运行流程等进行自我诊断。（需提供省级或省级以上计量机构出具的相关检测报告佐证） ★监测仪应可对光电漂移进行实时补偿，减小由此产生的测量误差。（需提供省级或省级以上计量机构出具的相关检测报告佐证） |  |  |